## 封面
DN15-50水表热量表检定装置采购 投标响应文件 （V1.0）
项目单位: | 威海市嘉鑫工程检测鉴定有限公司
项目编号: | SDRS-HD-2026136
包段编号: | A
包段名称: | DN15-50水表热量表检定装置采购
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | SDRS-HD-2026136 | [7 empty] | （电子公章）
项目名称 | DN15-50水表热量表检定装置采购
包段编号 | A |  | DN15-50水表热量表检定装置采购
预算价 | 400000 |  | 投标总价 |  | 0 |  | 大写:
交货期* |  |  | 质保期* |  |  |  | 交货地点* | 采购文件要求的地点
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应
| 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | 生产地* | 生产厂家* | 品牌型号* | 单价（元）* | 合价
1 | DN15-50水表/热量表检定装置 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 需求响应表
需求响应表 |  |  |  | (单位公章)
招标要求 |  |  | 投标响应
编号 | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
1 | DN15-50水表/热量表检定装置 | DN（15～50）口径水表/热量表检定流程是以高准确度电子秤作为标准器，以清洁水作为测试介质，该装置可对规格为DN（15～50）口径的各种水表/热量表进行检定，符合JJG 1113-2015《水表检定装置检定规程》、JJG 225-2024《热量表检定规程》等相关要求。装置采用质量法检定的形式对DN（15～50）口径水表/热量表进行检定。同时，利用标准砝码可随时对装置中所用的电子秤进行校准与溯源，能更好保证量值传递准确可靠。 检测水表/热量表时，计算机自动统一控制，根据被检水表/热量表的口径、流量范围、流量点等的具体需要，进行合理的选择电子秤和标准表。供水采用变频器恒压，能保证DN（15～50）口径水表/热量表的流量要求。校表过程中，系统自动采集被检表及标准表数据，并进行示值误差运算，可打印、保存、查询、上传数据。检定过程自动化、程序化，测量准确度高。 水表/热量表检定装置参照以下标准和规程对DN（15～50）水表/热量表流量性能检测试验的有关技术要求： JJG1113-2015《水表检定装置》检定规程 JJG 225-2024《热量表》检定规程 JJG162-2019《饮用冷水水表》检定规程 GJ/T224-2012《电子远传水表》 GJ/T133-2012《IC卡冷水水表》 CJ/T434-2013《超声波水表》 GB/T 778.1-2018《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》 GB/T778.2-2018《测量可饮用冷水和热水的水表第二部分:试验方法》 ISO 4064-2:2014《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水表》 总体技术要求： 1、检测水表种类、口径及数量: 机械水表/超声波水表：DN15（表长165mm）：≥10只； DN20（表长195mm）：≥8只； DN25（表长225mm）：≥6只；DN32（表长260mm）：5只 ；DN40（表长300mm）：3只； DN50（表长280mm）：≥2只 热量表：DN15（表长110mm）：10只； DN20（表长130mm）：9只； DN25（表长160mm）：7只；DN32（表长180mm）：5只 ；DN40（表长200mm）：3只； DN50（表长200mm）：2只； 2、装置材质及尺寸： 主体机架材质：不锈钢材质或者工业用铝型材，无容易伤人的毛刺、尖角。要求机架牢固可靠，在设备运行过程中，无明显振动。 夹紧装置：材质为SUS304；口径为DN50，伸缩行程≥75mm，可适应各类长度水表进行装夹检定。当夹紧装置的能源断开时，要求夹紧装置仍保持夹紧状态。 装置尺寸要求：提供实验室尺寸，厂家按照自行设备尺寸做，装置总体尺寸（长×宽×高）≤（5.5×2.4×2.9）米 3、校表原理： 质量法。 4、流量测量： 检定管线：管线材质为SUS304，保证首尾两端水表安装在一条直线上，校表过程中，需保证校表水流稳定； 校表直管段：满足U10D5要求，即前≥10D、中≥10D、后≥5D（D代表水表/热量表口径）。 测量范围：根据被检水表/热量表口径，要求流量点满足（0.006～32）m³/h。 装置准确度等级：质量法(启停法+双时间法)U≤0.2%，k=2。 检定用水量：满足国家检定标准的最小用水量，且能保证水表/热量表流量检测的要求。 5、称重系统： 电子秤：选用30kg、检定分度值不低于6000e一个；量程600kg、检定分度不低于6000e一个。 电子秤：能通过数据传输自动获取称量值，并通过水密度测温查表法修正后自动转化为标准体积值。能通过数据传输自动获取称量值，并通过水密度测温查表法修正后自动转化为标准体积值。根据JJG162-2019饮用冷水水表检定规程，水的密度可以用水密度计直接测量得到，也可以采用密度查表法得到。称重法时为空气浮力修正系数，取1.0011。 6、流量计： 采用电磁流量计作为瞬时流量监测器具，需要完全覆盖被检表(R≤250)的各流量点流量检定要求。流量计规格和流量范围如下： 规格型号参数： （1）DN10-0.5级，6-2000L/h； （2）DN50-0.5级，2000-32000L/h； 7、换向器（材质为SUS304）： 采用单开式DN25\DN50防蒸发换向器，工作压力（0.4～0.8）MPa，不确定度≤0.05%； 换向器能做到达到设计的最大流量时不翻水和最小流量时不溅水； 换向器装有光电切换装置，可以同步及时，切换装置由气动控制。 8、供水系统： 供水系统由地面循环水箱及供水水泵组成，同时设置稳流装置； 循环水箱：材质为SUS304，容积≥2000L，边框板材厚度≥2㎜。水箱应标配外置液位显示装置，并留有观察口以便必要时维护和清理。循环水箱内需设计可消除溶于循环水中气泡的装置。水箱配备加热及保温系统，用于热量表升温检定。 稳流稳压装置：在进行流量检测时，保证恒定流量期间流量的相对变化低区不超过±0.8%、高区不超过±1%。 水泵：用于保持供水压力，保证校表过程中水流的稳定，详细要求如下： （1）流量≥32m³/h，扬程≥53米，数量1个； （2）流量≥1m³/h，扬程≥49米，数量1个； 每台水泵的进水口安装一个手动蝶阀，以备检修更换水泵时使用。同时供水系统做保温处理。 9、密封性检测： 根据DN（15～50）口径水表密封性要求，严格按照JJG 162-2019 《冷水水表检定规程》中7.3.3条密封性规定全自动完成，且整体机架在耐压过程中不出现异常情况。 10、图像采集系统与数据采集接口： 10.1图像采集系统：每工位配备一个工业相机，可对每只表读数进行准确的视觉识别。能够动态采集水表表盘上梅花轮，用于机械水表的采集。 10.2 数据采集接口：采用MBUS/RS485采集，每只被检表采集接口连接线为并线六线制（铜芯软线0.25平方），每组线需要布控到控制箱，按最多的被检表数量布线，连接线终端与红外工具连接头为快速航空插头（航插防水等级不低于IP67）。 红外采集：预留红外采集接口。 11、装置自动化控制系统： 严格按照JJG 162-2019 《冷水水表检定规程》中7.3.4条示值误差检定规定及JJG 225-2024《热量表》检定规程，全自动完成检定流程。检测流量时，相关数据（表号, Q1 /Q2 /Q3三个流量点的起点值、终点值、水表示值、标准值）可自动采集、自动计算示值误差、自动判断、打印、保存（在固定的存贮路径或者上传到服务器中进行备份）和查询。 12、当检测出异常情况时，检定装置具有紧急制动功能。 13、温度系统配件。 恒温水槽：双槽，水平温场优于0.01℃，垂直温场优于0.02℃，2台； 标准温度表：测量范围-200℃～+661℃，分辨率0.001℃，2台 标准铂电阻温度计：二等，温度范围0℃～419.527℃，4台。 14、设备交付时，带配件及整机省级计量院检定证书（水表检定装置证书和热量表检定装置证书各一份）。
注意: 1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测 报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，可能导致投标（响应）无效。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会 导致无效投标（响应）；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）； | 资格性 | 是
2 | 法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件； | 资格性 | 是
3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；投标截止日期前4个月内任意某一月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料）； | 资格性 | 是
4 | 参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）； | 资格性 | 是
5 | 报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 报价供应商及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图； | 资格性 | 是
6 | 财务状况报告等相关材料 A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。 | 资格性 | 是
7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）； | 资格性 | 是
8 | 响应文件未按规定签章的，作为无效报价； | 符合性 | 否
9 | 被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效报价； | 符合性 | 否
10 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效报价； | 符合性 | 否
11 | 响应报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、付款方式、报价有效期等内容不满足采购文件要求的作为无效报价； | 符合性 | 否
12 | 参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效报价； | 符合性 | 否
13 | 评审小组认为不符合采购文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效报价。 | 符合性 | 否
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 报价采用低价优先法计算，满足采购文件要求且最终报价最低的报价单位的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最终报价）×30分 | 30.00
2 | 近三年（指从开标日向前推算，精确到日，以此类推，以合同签订时间为准），投标人承揽的类似鉴定设备装置采购项目业绩；每有一个得1分，最高得3分。 【响应文件附合同扫描件，否则不得分。】 | 3.00
3 | 由评委根据投标人所选用的产品的证明材料（包括不限于技术详细配置清单、生产制造商印制的产品彩页图片、检测机构出具的产品检测报告、相关证件资料等）和根据招标文件编制的“技术要求偏离表”进行评价： 所投产品的技术参数对招标文件规定的技术条款无负偏离，质量可靠、性能稳定，技术水平领先，参数、指标完全满足采购需求并优于其它投标产品，得12-17分； 所投产品的技术参数对招标文件规定的技术条款存在细微负偏离，从产品整体看，能够较好的满足采购需求，得6-11分； 所投报产品技术参数对招标文件规定的条款有较多负偏离，或整体产品质量一般，仅能满足招标文件的最低要求，得0-5分； | 17.00
4 | 评委根据供货方案以0.1分为单位进行打分： 供货计划完整、方案详细、按期供货等措施及人员配备完美，能够很好的满足采购需求, 得7-10分； 供货计划较完整、方案详细、按期供货等措施及人员配备良好，能够较好的满足采购需求, 得4-6分； 供货计划一般、方案一般、只有基本的供货措施及人员，仅能基本满足采购需求, 得0-3分； | 10.00
5 | 评委根据安全保障措施以0.1分为单位进行打分： 安全保障措施全面详细，覆盖人员、货物、运输、安装全流程，应急预案完善可行，得7-10分； 安全保障措施较完善，覆盖主要环节，有基本应急预案，得4-6分； 安全保障措施基本满足要求或存在重大漏洞，覆盖关键环节或覆盖不全，应急预案不够完善或缺失，得0-3分； | 10.00
6 | 评委根据人员配备及培训方案以0.1分为单位进行打分： 人员配备充足且专业对口，培训方案内容全面、针对性强，可操作性高，能确保操作人员独立完成设备操作与日常检定工作，得7-10分； 人员配备合理，培训方案内容完整，具有一定可操作性，得4-6分； 人员配备基本满足要求或不足，培训方案内容简单或无有效培训方案，可操作性一般或差，得0-3分； | 10.00
7 | 评委根据售后服务方案以0.1分为单位进行打分： 售后服务体系完善，7×24 小时响应，现场服务及时，质保期优于要求，能提供终身技术支持与软件升级，得7-10分； 售后服务体系较完善，响应及时，满足基本服务要求，得4-6分； 售后服务体系基本建立或不完善，响应速度一般或无法保障及时服务，服务内容有限，得0-3分； | 10.00
8 | 评委根据产品维护、保养措施以0.1分为单位进行打分： 维护保养方案全面细致，周期明确，配件供应保障充足，能有效延长设备使用寿命，得7-10分； 维护保养方案较完善，周期合理，配件供应有保障，得4-6分； 维护保养方案基本满足要求或无明确方案，配件供应保障一般或无保障，得0-3分； | 10.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。